**病人监护仪**

1、模块化插件式监护仪，主机插槽数≥4个

2、≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

3、内置高能锂电池，供电时间≥4小时

4、心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

5、ECG支持3/5导心电监测

6、支持≥27种实时心律失常分析

7、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

8、支持ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

9、提供灌注指数（PI）的监测

10、支持双通道有创压IBP监测

11、适用于成人，小儿和新生儿

12、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

13、配备EtCO2监测模块，用于EtCO2监测；

14、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

15、提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估