**麻醉机**

1、用于成人、小儿和新生儿的吸入麻醉和呼吸

2、标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，并可快速充氧：范围25 - 75 l/min

3、具备锂电池，使用时间≥90分钟

4、电子流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，并具有辅助流量计

5、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，整体可旋转≥30°，内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

6、标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，方便直接更换

7、具有回路整体加温功能

8、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

9、标配通气模式：VCV、PCV模式以及压力控制容量保证通气（PCV-VG），可选配SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式等

10、容量控制下潮气量设置范围：10ml-1500ml

11、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

12、不小于15英寸电容触摸屏，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

13、内置不少于3个插件槽，可选配插件：AG、 BIS、 EtCO2

14、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性